[image: 方露LOGO][image: 3A0271AEC9DAB3031EF982A0A5CE6229]

检  测  报  告
Test Report

苏方检（委）字第（2604057）号
	
委托单位：         盐城市国投环境技术股份有限公司        
项目名称：                 废水、废气、噪声                   
检测类别：                     委托检测                   
报告日期：                    2026.04.08                  



江苏方露检测科技服务有限公司
Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.


检 测 报 告 说 明


1、 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
2、 由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。
3、 报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。
4、 未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。
5、 未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。
6、 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
7、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。
8、 委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。



江苏方露检测科技服务有限公司
地  址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园S16栋四层（D）
邮  编：224000
电  话：0515-88318686
                     
传  真：0515-88818686

检 测 报 告
	受检单位
	名称
	盐城市国投环境技术股份有限公司
	联系人
	夏万玲

	
	地址
	盐城市大丰区大丰港石化新材料
产业园纬三路南
	联系方式
	15061605420

	样品类别
	废水、废气、噪声
	采样人员
	沈建林、曹吉、童森、王宪、张金城、董宇安、周钊、唐一鸣、陈奥、刘宁宇

	采样日期
	2026年03月11日
	分析日期
	2026年03月11-17日

	检测目的
	委托检测

	参考依据
	/

	附注
	无

	结论
	检测结果见第2-13页

	















编制（陈荣荣）：           	

  一审（张玉芳）：                                       检测报告专用章

  二审（汪  磊）：           
                            
签发（王  芳）：                                  签发日期：   年   月   日


废 水 检 测 结 果
	检测点位
	污水排口DW001

	样品编号
	2603052
FS094001
	2603052
FS094002
	2603052
FS094003
	2603052
FS094004

	采样时间
	2026.03.11
09：08
	2026.03.11
11：08
	2026.03.11
13：11
	2026.03.11
15：11

	样品状态
	浅黄、微浊、弱臭、无油膜
	浅黄、微浊、弱臭、无油膜
	浅黄、微浊、弱臭、无油膜
	浅黄、微浊、弱臭、无油膜

	检测项目
	单位
	结果

	pH值
	无量纲
	7.5
	7.4
	7.5
	7.5

	化学需氧量
	mg/L
	114
	116
	116
	113

	悬浮物
	mg/L
	15
	17
	17
	17

	氨氮
	mg/L
	13.4
	12.2
	14.3
	14.5

	总氮
	mg/L
	26.0
	29.0
	30.7
	28.1

	总磷
	mg/L
	0.88
	0.91
	0.83
	0.96

	石油类
	mg/L
	0.06L
	0.06L
	0.06L
	0.06L

	全盐量
	mg/L
	888
	864
	893
	929

	五日生化需氧量
	mg/L
	28.4
	28.9
	29.0
	28.1

	以  下  空  白

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	[bookmark: OLE_LINK1]1.依据HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。


废 水 检 测 结 果
	检测点位
	雨水排口DW003

	样品编号
	2603052
FS106001
	2603052
FS106002
	2603052
FS106003
	2603052
FS106004

	采样时间
	2026.03.11
09：03
	2026.03.11
11：03
	2026.03.11
13：06
	2026.03.11
15：06

	样品状态
	无色、透明、无臭、无油膜
	无色、透明、无臭、无油膜
	无色、透明、无臭、无油膜
	无色、透明、无臭、无油膜

	检测项目
	单位
	结果

	pH值
	无量纲
	7.1
	7.2
	7.1
	7.1

	化学需氧量
	mg/L
	8
	8
	9
	8

	悬浮物
	mg/L
	9
	9
	7
	9

	以  下  空  白

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	无


有 组 织 废 气 检 测 结 果
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	检 测 结 果

	检测项目
	单位
	结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次

	低浓度颗粒物
	实测浓度
	mg/m3
	1.6
	1.7
	1.4

	
	折算浓度
	mg/m3
	8.9
	9.4
	12.7

	以  下  空  白

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	1.折算浓度：低浓度颗粒物经基准氧含量11%折算。


有 组 织 废 气 检 测 结 果
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	检 测 结 果

	检测项目
	单位
	结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m3
	1.67
	1.64
	1.56
	1.62

	
	排放速率
	kg/h
	3.53×10-2
	3.47×10-2
	3.30×10-2
	3.42×10-2

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	无


有 组 织 废 气 检 测 结 果
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	检 测 结 果

	检测项目
	单位
	结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	氟化氢
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	氯化氢
	实测浓度
	mg/m3
	4.21
	2.67
	2.75
	3.21

	
	折算浓度
	mg/m3
	23.4
	14.8
	15.3
	17.8

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1. ND表示未检出；
2. 折算浓度：氯化氢经基准氧含量11%折算。


有 组 织 废 气 检 测 结 果
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	检 测 结 果

	检测项目
	单位
	结果

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	平均值

	二氧化硫
	实测浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	折算浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND

	氮氧化物
	实测浓度
	mg/m3
	37
	41
	32
	37

	
	折算浓度
	mg/m3
	206
	256
	178
	218

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1. ND表示未检出；
2. 折算浓度：氮氧化物经基准氧含量11%折算。


[bookmark: _GoBack]无 组 织 废 气 检 测 结 果
	检 测 结 果

	采样日期
	2026.03.11

	检测项目
	单位
	检测点位
	参照点
	监控点

	
	
	
	厂界上风向G1
	厂界下风向G2
	厂界下风向G3
	厂界下风向G4
	最大值

	总悬浮颗粒物（颗粒物）
	mg/m3
	第一次
	0.130
	0.161
	0.306
	0.219
	0.375

	
	
	第二次
	0.134
	0.234
	0.349
	0.272
	

	
	
	第三次
	0.161
	0.273
	0.375
	0.250
	

	臭气
（臭气浓度）
	无量纲
	第一次
	＜10
	15
	13
	17
	19

	
	
	第二次
	＜10
	14
	16
	19
	

	
	
	第三次
	＜10
	17
	18
	14
	

	氨
	mg/m3
	第一次
	0.12
	0.15
	0.17
	0.15
	0.18

	
	
	第二次
	0.11
	0.14
	0.17
	0.15
	

	
	
	第三次
	0.12
	0.18
	0.17
	0.18
	

	硫化氢
	mg/m3
	第一次
	0.001
	0.002
	0.002
	0.002
	0.003

	
	
	第二次
	0.001
	0.002
	0.003
	0.002
	

	
	
	第三次
	0.001
	0.003
	0.002
	0.002
	

	氯化氢
	mg/m3
	第一次
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND

	
	
	第二次
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	
	
	第三次
	ND
	ND
	ND
	ND
	

	非甲烷总烃
	mg/m3
	第一次
	0.10
	0.20
	0.18
	0.14
	0.20

	
	
	第二次
	0.10
	0.18
	0.17
	0.14
	

	
	
	第三次
	0.12
	0.18
	0.18
	0.13
	

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.ND表示未检出。


无 组 织 废 气 检 测 结 果
	检 测 结 果

	采样日期
	2026.03.11

	检测项目
	单位
	检测点位
	一车间门外1m处G5
	一车间门外1m处G6
	二车间门外1m处G7
	二车间门外1m处G8
	三车间门外1m处G9
	三车间门外1m处G10

	非甲烷总烃
	mg/m3
	第一次
	0.85
	0.91
	1.02
	0.31
	0.55
	0.99

	
	
	第二次
	0.86
	0.99
	1.06
	0.31
	0.55
	1.00

	
	
	第三次
	0.86
	1.07
	1.04
	0.32
	0.54
	0.99

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	无


厂 界 噪 声 检 测 结 果
	所属功能区
	/
	测量仪器及编号
	AWA5688型多功能声级计fljc-209
AWA6022A型 声校准器 fljc-307
DEM6 风向风速表 fljc-142

	检测日期
	昼间 2026年03月11日
	测量时间
	昼间 15时30分至16时30分

	
	夜间 2026年03月11日
	
	夜间 22时01分至22时59分

	昼间声级计
校准
	测量前  93.8  dB（A）
	天气
	昼间 天气：多云 风速：2.3 m/s

	
	测量后  93.8  dB（A）
	
	夜间 天气：多云 风速：2.1 m/s

	夜间声级计
校准
	测量前  93.8  dB（A）
	参考限值
	昼间     /   dB（A）

	
	测量后  93.8  dB（A）
	
	夜间     /   dB（A）

	测点位置及
编号
	主要噪声源
	测点距声源距离
（米）
	等  效  声  级   dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	
	
	
	检测时间
	结果
（修约值）
	参考限值
	检测时间
	结果
（修约值）
	参考限值

	东侧距南厂界96米N1
	RTO
	20
	15：31-15：41
	50
	/
	22：03-22：13
	50
	/

	北侧距东厂界45米N2
	/
	/
	15：45-15：55
	50
	/
	22：16-22：26
	46
	/

	西侧距南厂界115米N3
	排气筒
风机
	15
	16：01-16：11
	48
	/
	22：32-22：42
	50
	/

	南侧距东厂界50米N4
	RTO
	50
	16：16-16：26
	51
	/
	22：45-22：55
	43
	/

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1. 详细检测点位见测点示意图。


检 测 报 告
测点示意图
[image: ]




















检 测 报 告
主要检测依据
	类别
	检测项目
	检测依据
	检出限

	废水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	/

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 
HJ 828-2017
	4mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 
GB/T 11901-1989
	4mg/L

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 
HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	0.05mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定  钼酸铵分光光度法 
GB/T 11893-1989
	0.01mg/L

	
	石油类
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L

	
	全盐量
	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024
	25mg/L

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	0.5mg/L

	有组织废气
	低浓度颗粒物
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	0.2mg/m3

	
	二氧化硫
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
	3mg/m3

	
	氟化氢
	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
	0.08mg/m3

	
	非甲烷总烃
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	0.07mg/m3

	无组织废气
	臭气
（臭气浓度）
	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
	10无量纲

	
	氨
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 (2003年)只用：3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法
	0.001mg/m3

	
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	0.02mg/m3


检 测 报 告
主要检测依据
	类别
	检测项目
	检测依据
	检出限

	无组织废气
	非甲烷总烃
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	0.07mg/m3

	
	总悬浮颗粒物（颗粒物）
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 
HJ 1263-2022 只用：中流量采样器
	0.112 mg/m3

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 
GB 12348-2008
	/

	以  下  空  白

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


检 测 报 告
主要检测设备信息
	序号
	编  号
	名  称
	型  号
	检定/校准有效期

	1
	fljc-275
	便携式pH计
	PHBJ-260
	2026.05.13

	2
	fljc-158
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D型
	2026.08.31

	3
	fljc-347
	高低浓度一体式取样管
	RH3036
	2026.07.20

	4
	fljc-242
	智能双路烟气采样器
	AC-3072C
	2026.11.05

	5
	fljc-301
	非甲烷总烃采样器
	DL-6800F型
	/

	6
	fljc-221
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	7
	fljc-222
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	8
	fljc-224
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	9
	fljc-227
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	10
	fljc-385
	一体式恶臭气体采样器
	RH2072型
	/

	11
	fljc-386
	一体式恶臭气体采样器
	RH2072型
	/

	12
	fljc-387
	一体式恶臭气体采样器
	RH2072型
	/

	13
	fljc-388
	一体式恶臭气体采样器
	RH2072型
	/

	14
	fljc-223
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	15
	fljc-225
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	16
	fljc-226
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	17
	fljc-228
	智能综合采样器
	ADS-2062E（2.0）
	2026.06.24

	18
	fljc-381
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	19
	fljc-382
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	20
	fljc-383
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	21
	fljc-384
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	22
	fljc-399
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	23
	fljc-400
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	24
	fljc-401
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	25
	fljc-402
	真空箱气袋采样器
	RH2071i型
	/

	26
	fljc-142
	风向风速表
	DEM6
	2026.05.13

	备注：无


检 测 报 告
主要检测设备信息
	序号
	编  号
	名  称
	型  号
	检定/校准有效期

	27
	fljc-153
	空盒气压表
	DYM3
	2027.03.16

	28
	fljc-140
	温湿度计
	TES-1360A
	2027.03.15

	29
	fljc-305
	便携式流量压力综合校准装置
	ZR-5411型
	2027.03.17

	30
	fljc-209
	多功能声级计
	AWA5688型
	2026.06.25

	31
	fljc-307
	声校准器
	AWA6022A型
	2027.02.04

	32
	fljc-246
	标准COD消解器
	MX-100
	/

	33
	fljc-024
	电子天平
	ML104T
	2026.06.23

	34
	fljc-111
	电热鼓风干燥箱
	DHG-9240A
	2026.06.24

	35
	fljc-219
	紫外可见分光光度计
	T6 新世纪
	2026.06.23

	36
	fljc-003
	红外测油仪
	OIL460
	2026.06.23

	37
	fljc-318
	溶解氧测定仪
	4010-1W
	2026.11.20

	38
	fljc-379
	生化培养箱
	LRH-150
	2026.06.10

	39
	fljc-022
	半微量天平
	MS105DU
	2026.06.23

	40
	fljc-125
	低浓度称量恒温恒湿设备
	JNVN-800s
	2026.06.23

	41
	fljc-033
	气相色谱仪
	Trace1300（非甲烷总烃）
	2027.06.23

	42
	fljc-034
	离子色谱仪
	ICS-600
	2027.06.23

	以  下  空  白

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：无
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江苏方露检测科技服务有限公司                      盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园S16栋四层（D）
附件1
质量控制结果统计表
	序号
	检测项目
	样品类别
	样品数  （个）
	全程序空白
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准样品/质控样品
	合格率%

	
	
	
	
	检查数
	合格数
	现场平行
	室内平行
	空白加标
	样品加标
	
	

	
	
	
	
	
	
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检测值
(mg/L)
	标准值
(mg/L)
	

	1
	pH值
	废水
	8
	/
	/
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	6.88
（无量纲）
	6.898±0.05（无量纲）
	100

	2
	化学需氧量
	
	8
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	149
	150±2%
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	20±5%
	

	3
	悬浮物
	
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4
	氨氮
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	91.5
	1
	1.04
	1.00±10%
	100

	5
	总氮
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	93.0
	1
	4.71
	5.00±10%
	100

	6
	总磷
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	1
	96.2
	1
	0.19
	0.20±10%
	100

	7
	石油类
	
	4
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	8
	全盐量
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.06×103
	1000±10%
	100

	9
	五日生化需氧量
	
	4
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	196
	180-230
	100

	10
	低浓度颗粒物
	有组织废气
	3
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	11
	氯化氢
	
	3
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	1
	96.4
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	12
	二氧化硫
	
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	13
	氮氧化物
	
	3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	14
	氟化氢
	
	3
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	1
	95.5
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	15
	非甲烷总烃
	
	3
	1
	1
	/
	/
	1
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.33（总烃）、
3.44（甲烷）、
3.26（总烃）、
3.38（甲烷）(mg/m3)
	3.58±10%
(mg/m3)
	100
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附件1（续）
质量控制结果统计表
	序号
	检测项目
	样品类别
	样品数  （个）
	全程序空白
	平行样检查
	加标回收检查
	有证标准样品/质控样品
	合格率%

	
	
	
	
	检查数
	合格数
	现场平行
	室内平行
	空白加标
	样品加标
	
	

	
	
	
	
	
	
	检查数
	合格数
	检查数
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检查数
	回收率%
	合格数
	检测值
(mg/m3)
	标准值
(mg/m3)
	

	16
	臭气
（臭气浓度）
	无组织废气
	12
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	17
	氨
	
	12
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	1
	98.0
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	18
	硫化氢
	
	12
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	1
	92.0
	1
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	19
	氯化氢
	
	12
	2
	2
	/
	/
	/
	/
	2
	100-102
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	100

	20
	总悬浮颗粒物（颗粒物）
	
	12
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	21
	非甲烷总烃
	
	30
	2
	2
	/
	/
	4
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.31（总烃）、
3.45（甲烷）、
3.36（总烃）、
3.49（甲烷）
	3.58±10%
	100

	22
	工业企业厂界环境噪声
	噪声
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	以  下  空  白

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FLJC/QC 05-050 2018 3/0

附件2
有组织废气参数测试结果（低浓度颗粒物）
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	参 数 测 试 结 果

	参数
	结果
	单位
	参数
	结果
	单位

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	35
	m
	截面积
	1.7671
	m2

	动压
	12
	13
	14
	Pa
	含湿量
	2.1
	2.4
	2.5
	%

	静压
	-0.04
	-0.06
	-0.06
	kPa
	含氧量
	19.2
	19.2
	19.9
	%

	烟温
	19.3
	20.1
	20.8
	℃
	烟气流量
	22839
	24111
	24811
	m3/h

	流速
	3.6
	3.8
	3.9
	m/s
	标干流量
	21136
	22166
	22704
	m3/h




有组织废气参数测试结果（非甲烷总烃）
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	参 数 测 试 结 果

	参数
	结果
	单位
	参数
	结果
	单位

	排气筒高度
	35
	m
	截面积
	1.7671
	m2

	动压
	12
	Pa
	含湿量
	2.1
	%

	静压
	-0.04
	kPa
	含氧量
	19.2
	%

	烟温
	19.3
	℃
	烟气流量
	22839
	m3/h

	流速
	3.6
	m/s
	标干流量
	21136
	m3/h





附件2（续）
有组织废气参数测试结果（氟化物、氯化氢）
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	参 数 测 试 结 果

	参数
	结果
	单位
	参数
	结果
	单位

	排气筒高度
	35
	m
	截面积
	1.7671
	m2

	动压
	13
	Pa
	含湿量
	2.4
	%

	静压
	-0.06
	kPa
	含氧量
	19.2
	%

	烟温
	20.1
	℃
	烟气流量
	24111
	m3/h

	流速
	3.8
	m/s
	标干流量
	22166
	m3/h




有组织废气参数测试结果（二氧化硫、氮氧化物）
	检测点
	RTO焚烧炉 1#排气筒废气处理设施出口DA001
	采样日期
	2026.03.11

	参 数 测 试 结 果

	参数
	结果
	单位
	参数
	结果
	单位

	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	排气筒高度
	35
	m
	截面积
	1.7671
	m2

	动压
	12
	Pa
	含湿量
	2.1
	%

	静压
	-0.04
	kPa
	含氧量
	19.2
	19.4
	19.2
	%

	烟温
	19.3
	℃
	烟气流量
	22839
	m3/h

	流速
	3.6
	m/s
	标干流量
	21136
	m3/h




附件3
无组织废气监测气象参数
	采样日期
	测定时间
	气温
（℃）
	相对湿度（%）
	气压
（kPa）
	风速
（m/s）
	风向
	天气

	2026.03.11
	10：00
	9.1
	68.7
	102.5
	2.2
	东南
	多云

	
	12：00
	10.4
	65.3
	102.5
	2.6
	东南
	多云

	
	14：00
	10.8
	61.1
	102.3
	2.4
	东南
	多云
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